РУССКИЙ

Руководство по эксплуатации

Весы лабораторные электронные

ВЕСЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ

WWW.MERCURY-EQUIPMENT.RU

M-ER

# ЛАБОРАТОРНЫЕ/ЮВЕЛИРНЫЕ   ВЕСЫ

Лабораторные весы M-ER предназначены для точного взвешивания. Имеют высокий класс точности. Сферы применения: применяются в лабораториях различных отраслей промышленности, при производстве микродеталей, продаже специй и элитного чая, а также в ювелирных салонах-магазинах и мастерских.

СОДЕРЖАНИЕ

Весы электронные лабораторные M-ER

Введение	4

Описание	4

Назначение, принцип действия,

метрологические и технические характеристики.	4

Состав изделия.	6

Составные части весов.	6

Дисплей.	6

Клавиатура.	7

Маркировка и пломбирование	8

Упаковка	8

Комплект поставки.	8

Работа с весами.	9

Меры безопасности	9

Эксплуатационные ограничения	9

Подготовка к работе	9

Порядок работы	10

Режимы работы весов.	10

Простое взвешивание.	10

Суммирование результатов взвешивания	10

Компараторный режим	10

Учет веса тары	10

Штучное взвешивание	10

Процентное взвешивание	11

Поверка.	11

Техническое обслуживание.	11

Хранение	11

Транспортирование	11

Гарантии изготовителя	12

Свидетельство о приемке.	13

Результаты первичной поверки при выпуске.	13

Результаты периодических поверок.	14

Перечень специализированных организаций,

выполняющих гарантийный и послегарантийный ремонт весов	14

3

Весы электронные лабораторные M-ER

# ВВЕДЕНИЕ

### Назначение изделия

Настоящее Руководство по эксплуатации распространяется на весы электрон- ные лабораторных M-ER (в дальнейшем - весы), предназначенные для стати- ческого измерения массы товаров.

Руководство содержит все сведения, необходимые для обеспечения полно- го использования всех потребительских возможностей весов, правильной эксплуатации и технического обслуживания. Весы работают как автономное изделие.

Предприятие-изготовитель: «MERCURY WP TECH GROUP CO., LTD.» 648-59, Gongreung-Dong Nowon-Ku, Seoul, Республика Корея.

# ОПИСАНИЕ

### Принцип действия, метрологические и технические характеристики

Принцип действия весов основан на преобразовании деформации упругих элементов весоизмерительных тензорезисторных датчиков, возникающей под действием силы тяжести взвешиваемого груза, в электрический аналоговый выходной сигнал, изменяющийся пропорционально массе взвешиваемого груза. Далее сигнал преобразуется в аналого-цифровом преобразователе в цифровой код и результаты взвешивания выводятся на дисплей.

Внешний вид весов показан на рисунках 1 и 2.

Рисунок 1.

Рисунок 2.

4

Весы электронные лабораторные M-ER

При заказе обозначение весов имеет вид:

# M-ER [XYZ][K]-[MAX].[d]

где:

M-ER – обозначение типа весов;

X и Z – цифры от 1 до 9 – внутризаводские идентификаторы серии разра- ботки сборки;

Y – 2 – условное обозначение исполнения;

2 – исполнение настольное;

К – А, В, С, F, J, R, U – условное обозначение конструктивных особенностей и сервисных функций;

А – наличие перезаряжаемого элемента питания (аккумулятора);

В – наличие сменного элемента питания (батарейки);

С – наличие в весах счетного режима;

F – модификация весов только с индикацией массы;

J – наличие ветрозащитной витрины;

R – грузоприемная платформа круглой формы;

U – грузоприемная платформа с бортиком.

Max – максимальное значение нагрузки в граммах;

d – действительная цена деления в граммах.

### Метрологические и технические характеристики

Класс точности по ГОСТ OIML R 76-1-2011………………………II (высокий) Технические характеристики приведены в таблице.	Таблица. 1.

| Наименование характеристики | Значение |
| --- | --- |
| Пределы допускаемой погрешности устройства установки на нуль | ±0,25е |
| Показания индикации массы, кг, не более | Мах + 9е |
| Диапазон выборки массы тары (Т–), % от Max | от 0 до 100 |
| Диапазон установки на нуль и слежения за нулём, не более, % от Max | ±2 |
| Диапазон первоначальной установки нуля, не более, % от Max | ±10 |
| Диапазон рабочих температур, °С | от 10 до 40 |
| Электрическое питание: от сети переменного тока с параметрами: - напряжение, В - частота, Гц от аккумуляторной батареи, напряжением постоянного тока, В | от 187 до 242 от 49 до 51 от 2 до 6 |
| Время непрерывной работы от полностью заряженной аккумулятор- ной батареи, ч | 100 |
| Потребляемая мощность, В*А, не более | 4 |
| Габаритные размеры весов c Mах от 150 до 3000 г, мм: - с ветрозащитной витриной - без ветрозащитной витрины | 210х300х350 210х300х100 |
| Габаритные размеры весов c MAX 3000 до 32000 граммов (мм) | 265х290х110 |
| Масса весов, кг, не более | 2,5 |
| Значение вероятности безотказной работы за 2000 ч | 0,92 |
| Средний срок службы, лет | 10 |

5

Весы электронные лабораторные M-ER

### Состав изделия

##### СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ ВЕСОВ

Весы состоят из корпуса, на котором размещены:

- грузоприемная  платформа;

- дисплей;

- клавиатура;

- индикатор уровня;

- регулируемые опоры;

- разъем подключения питания;

- выключатель питания;

- ветрозащитная витрина (выбирается при заказе).

##### ДИСПЛЕЙ

Изображение для моделей M-ER 326 представлено на рисунке 3

OK

Уровень

заряда батареи

О	Т	СУМ	ФТ	КГ	Г

Рисунок 3.

|  | Подключено питание от сети |
| --- | --- |
|  | Вес выше интервала допуска |
|  | Вес в интервале допуска |
|  | Вес ниже интервала допуска |
|  | Единица измерения грамм |
|  | Единица измерения килограмм |
|  | Единица измерения фунт |
|  | Режим суммирования результатов взвешивания |
|  | Стабилизация нуля |
|  | Режим простого взвешивания |

6

Весы электронные лабораторные M-ER

Изображение для моделей M-ER 122 представлено на рисунке 4.

Уровень

заряда батареи

%

ШТ

ВЕС

Рисунок 4.

|  | Подключено питание от сети |
| --- | --- |
|  | Вес стабилизирован |
|  | Ноль стабилизирован |
|  | Учет веса тары |
| % | Процентное взвешивание |
| ШТ | Поштучное взвешивание |
| ВЕС | Режим простого взвешивания |

##### КЛАВИАТУРА

Изображение для моделей M-ER 326 представлено на рисунке 5.

ИТГ	ЕД

СБР	СУМ

ШТ

|  | Режим учета веса тары |
| --- | --- |
|  | Режим суммирования резуль- татов взвешивания |
| ШТ | Выход из режима сумирова- ния/Штучное взвешивание |
|  | Стабилизация нуля |
|  | Выбор единицы измерения |
|  | Показ суммарного результата взвешиваний |

Рисунок 5.

7

Весы электронные лабораторные M-ER

Изображение для моделей M-ER 122 представлено на рисунке 6.

-0-

|  | Выбор режимов взвешивания |
| --- | --- |
|  | Стабилизация нуля |
|  | Выбор эталона |
|  | Выбор единицы измерения |
|  | Режим учета веса тары |
|  | Кнопка печати (используется в весах с интерфейсом RS- 232) |

Рисунок 6.

### Маркировка и пломбирование

На маркировке весов указаны следующие основные данные:

- торговая марка и наименование весов;

- заводской номер (по системе изготовителя);

- класс точности по ГОСТ OIML R-76-1-2011;

- максимальная нагрузка (Max);

- минимальная нагрузка (Min);

- поверочный интервал весов (е);

- год выпуска;

### Упаковка

Транспортная тара содержит следующие манипуляционные знаки: «Осторож- но хрупкое», «Верх», «Не кантовать», «Допустимое количество изделий, уста- навливаемых друг на друга при хранении».

На стенках транспортного ящика указано:

- наименование весов;

- МАХ взвешиваемый вес;

- цвет корпуса.

### Комплект поставки

Комплект поставки должен соответствовать перечню, приведенному в табли- це 5.

Таблица. 5.

| Наименование | Количество |
| --- | --- |
| Весы лабораторныеM-ER | 1 шт. |
| Адаптер сетевого электропитания | 1 шт. |
| Руководство по эксплуатации | 1 экз. |

# РАБОТА С ВЕСАМИ

### Меры безопасности

Весы электронные лабораторные M-ER

К работе с весами и их техническому обслуживанию допускается персонал, прошедший инструктаж по технике безопасности.

Во время поверки и ремонта все контрольно-измерительное оборудование должно быть надежно заземлено. Все сборочно-разборочные работы, замену элементов, пайку контактов производить только при выключенной из сетевой розетки вилке кабеля питания.

### Эксплуатационные ограничения

Запрещается устанавливать на платформу весов груз массой, превышающей Max+20% что может привести к физическому повреждению корпуса весов, либо выходу из строя весоизмерительного датчика.

Запрещается устанавливать и эксплуатировать весы вблизи электронагрева- тельных приборов, источников открытого огня.

В конструкции весов предусмотрены элементы, снижающие воздействие на датчик при перегрузке платформы. Действие этих элементов может проявлять- ся и при нагрузках, не превышающих Max, но размещенных на значительном удалении от центра платформы. Во избежание получения некорректных (за- ниженных) результатов взвешивания грузы массой более 30% от Max следует размещать на грузоприемной платформе так, чтобы центр тяжести находился близко к центру платформы.

### Подготовка к работе

Данные весы относятся к классу автономных устройств. Для работы в автоном- ном режиме питания используется встроенный аккумулятор. Среднее время работы весов от аккумулятора зависит от степени заряженности.

Аккумулятор подзаряжается автоматически, когда весы подключены через кабель в сеть 220В.

Для моделей, работающих на батарейках, необходимо вставить элементы пи- тания (не входят в комплект поставки) в батарейный отсек.

Установить весы на стол или предназначенную для установки весов горизон- тальную поверхность, не подвергающуюся вибрациям.

Вращением регулировочных опор установить весы в строго горизонтальном положении, контролируя горизонтальность установки по уровню.

Установить платформу на корпусе весов.

При разряженном аккумуляторе, о чем сигнализирует значок на индикаторе, подключить весы через адаптер к розетке электросети напряжением 220В, частотой 50 Гц.

Включить весы переводом выключателя в положение «1». На дисплее все сег- менты проводят отсчет от 9 до 0, чтобы можно было визуально убедиться, что они работают. После этого на индикаторе весов отображаются нулевые зна-

Весы электронные лабораторные M-ER

чения, в левом нижнем углу дисплея загорается индикатор « », что свиде- тельствует об установке стабильного нуля.

Установка показаний на ноль, при необходимости, производится кратковре- менным нажатием кнопки « » (эта функция работает, если расхождение по- казаний с нулем составляет не более 4% от НПВ).

Выключение весов производится переводом выключателя в положение «0».

### Порядок работы

К работе с весами допускается персонал, изучивший данное Руководство.

При обнаружении неисправности необходимо прекратить работу, отключить весы от питающей сети и вызвать электромеханика.

Работу с весами производить в соответствии с настоящим Руководством.

### Режимы работы весов

В разных моделях весов различные наборы режимов.

##### ПРОСТОЕ  ВЗВЕШИВАНИЕ

Режим используется по умолчанию. Разместите груз на платформе. На дис- плее отобразится вес в выбранных единицах. При необходимости можно ис- пользовать режим учета веса тары.

##### СУММИРОВАНИЕ  РЕЗУЛЬТАТОВ  ВЗВЕШИВАНИЯ

Разместите первый груз на платформе. Нажмите клавишу « ». Дисплей отобразит Р=01, весы запомнят первый вес. Далее размещайте последующие грузы, нажимайте клавишу « ». После взвешивания последнего из грузов нажмите клавишу «  ». На дисплее последовательно отобразится количе- ство взвешиваний и суммарный вес. Для сброса сохраненного веса нажмите клавишу «      ».

##### КОМПАРАТОРНЫЙ  РЕЖИМ

Задать эталонный вес. Задать нижнее отклонение. Задать верхнее отклонение. При дальнейших взвешиваниях, если вес размещенного на платформе груза меньше нижнего предела, будет светиться указатель нижнего предела . Если вес груза будет лежать в интервале от нижнего до верхнего пределов, будет светиться индикатор « ». Если вес груза будет больше верхнего предела, будет светиться индикатор верхнего предела   .

##### УЧЕТ ВЕСА ТАРЫ

Разместите тару на платформе. Нажмите клавишу « ». После этого вес на дисплее будет отображаться уменьшенным на вес тары. Для выхода из режи- ма повторно нажмите клавишу «     »

##### ШТУЧНОЕ  ВЗВЕШИВАНИЕ

(Описание данного режима, описанное ниже применимо к весам M-ER 122)

Нажимая клавишу « » подведите курсор к значку « ». Разместите на плат- форме количество предметов одинакового веса, кратное числу 10. Нажмите клавишу « ». На дисплее начнут сменяться числа, кратные 10. Когда появится число равное количеству предметов на платформе, снова нажмите клавишу

«     ». При дальнейших взвешиваниях на дисплее будет отображаться количе-

Весы электронные лабораторные M-ER

ство предметов. Для выхода из режима нажимайте клавишу «       ».

(Описание данного режима, описанное ниже применимо к весам M-ER 326)

Разместите на платформе предметы одинакового веса (число предметов должно быть равно 10, 20, 50,80,100,200,500,800 штук)

Нажмите (и удерживайте) клавишу «        /      », на дисплее появится надпись «Р

= 10» (20/50/…/800), числа будут циклически меняться. При значении Р равном числу предметов на платформе, нажмите повторно клавишу

«	/	». При дальнейших взвешиваниях на дисплее будет отображаться количество предметов.

Для выхода из режима нажмите клавишу «	».

##### ПРОЦЕНТНОЕ  ВЗВЕШИВАНИЕ

Поместите на платформу эталон веса. Присвойте эталону цифровое зна- чение, как в пункте «УЧЕТ ВЕСА ТАРЫ». Нажимая клавишу « » подведите курсор к значку « ». При дальнейших взвешиваниях весы будут показывать процентное соотношение груза к эталону. Для выхода из режима нажимайте клавишу «      ».

##### ПОВЕРКА

Данный режим используется только специально уполномоченными организа- циями. В соответствии с законодательством РФ данные весы обязаны прохо- дить поверку при выпуске и периодическую поверку.

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Работы по техническому обслуживанию осуществляются не реже одного раза в месяц и включают в себя следующие операции:

- Внешний осмотр весов;

- Проверку правильности показаний весов с использованием контрольных гирь.

При эксплуатации весов потребитель обязан ежедневно следить за правиль- ной установкой весов на рабочем месте (по уровню).

Необходимо производить ежедневную протирку клавиатуры, индикаторов хлопчатобумажной тканью.

Весы электронные лабораторные M-ER

# ХРАНЕНИЕ

Изделия следует хранить на стеллажах в помещениях при температуре воз- духа от -10 °C до +40 °С, при относительной влажности воздуха не более 85% при содержании в воздухе пыли, масла, влаги и агрессивных примесей, не превышающих

норм, установленных ГОСТ 12.1.005 для рабочей зоны производственных по- мещений.

Примечание: Термин «Хранение» относится только к хранению в складских по- мещениях потребителя или поставщика и не распространяется на хранение изделий на железнодорожных складах.

Складирование упакованных изделий должно производиться не более, чем в 5 ярусов по высоте. Расстояние между складированными изделиями, стенами и полом должно быть не менее 10 см.

# ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Изделия в упаковке должны сохранять свои параметры после транспортиро- вания автомобильным, железнодорожным, воздушным транспортом без огра- ничения скорости и расстояния.

Транспортирование должно проводиться в соответствии с действующими правилами перевозки грузов.

Вид отправки - мелкая, тип подвижного состава - крытые вагоны и универ- сальные контейнеры.

Во время погрузочно-разгрузочных работ и при транспортировании ящики не должны подвергаться резким ударам и воздействию атмосферных осадков.

Распаковку изделий после транспортировки при отрицательных температурах следует проводить в нормальных условиях, предварительно выдержав весы, не распаковывая, в течение 12 часов в этих условиях. Предварительно прове- рить сохранность транспортной упаковки и наличие пломб.

# ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Весы должны быть приняты ОТК предприятия-изготовителя и пройти первич- ную поверку.

Изготовитель гарантирует соответствие весов техническим условиям при соблюдении потребителем правил эксплуатации, изложенных в настоящем Руководстве.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с даты продажи весов (но не более 18 месяцев с даты выпуска).

Весы электронные лабораторные M-ER

# СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

##### ВЕСЫ ЛАБОРАТОРНЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ

Заводской №

Соответствуют технической документации и признаны годными для эксплу- атации.

Дата выпуска: «	»	20	г.

МП

(личные подписи, оттиски личных клейм долж- ностных лиц предприятия, ответственных за приемку изделия, печать завода изготовителя).

(Подпись, Ф.И.О.)

# РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕРВИЧНОЙ ПОВЕРКИ ПРИ ВЫПУСКЕ

##### ВЕСЫ ЛАБОРАТОРНЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ

Заводской №

На основании результатов поверки весы признаны годными и допущены к применению.

(подпись)

«	»	20	г.

МП

Поверитель

Весы электронные лабораторные M-ER

Результаты периодических поверок

| Дата осви- детель- ствования | Наименование и обозначение | Результаты освидетельствования | Периодич- ность осви- детельство- вания | Срок сле- дующего освидетель- ствования | Должность, фамилия и под- пись представителя кон- трольного органа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

14

Весы электронные лабораторные M-ER

### Перечень специализированных организаций, выполняющих гарантийный и послегарантийный ремонт весов

Список авторизованных сервисных центров, осуществляющих гарантийный и послегарантийный ремонт размещен на русскоязычном сайте производителя по адресу: www.mercury-equipment.ru/whereservice

Узнать координаты сервисного центра в своем городе можно по единому мно- гоканальному телефону горячей линии: +7 (495) 651-651-5.

#### WWW.MERCURY-EQUIPMENT.RU